AMAÇ       : Hizmet alan ve verenlere muayene ve girişimler sırasında kullanılan malzeme ve araç gereçler yoluyla enfeksiyon önlenmesi

KAPSAM   :1.Tıbbi Malzeme:Kullanılan tıbbi malzeme.

2. Sarf Malzemesi : Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon için kullanılan malzeme.

SORUMLU   ASM Hekimleri

ESASLAR  1. Dezenfeksiyon, Sterilizasyon, Dekontaminasyon Yöntemleri ile ilgili bütün ASE çalışanlarına ilk eğitimleri verilir.

2. Sterilizasyonda kullanılan Kuru hava sterilizatörün kullanımını ASE ler yapar. Kullanım kılavuzundan yararlanılır.

3. Dekontaminasyon işlemini  ASE  ler yapar. Bu işlem, 1/9 oranında çamaşır suyu ile yapılmalıdır.

4. Her 6 ayda bir ASE lere yönelik eğitim düzenlenir.

5. Kuru hava sterilizatöründe cerrahi setler, RİA setleri, metal pansuman malzemeleri sterilize edilecektir.

6. Dezenfeksiyon ,Sterilizasyon takibini yönetici hekimin görevlendireceği bir ASM çalışanı    yapar.

1-TANIMLAR:

a) Mikroorganizmalar: enfeksiyona neden olan etkenlerdir.
	b)Asepsi: Canlı yüzey ve cisimlerdeki mikroorganizma sayısını güvenli düzeye indirilmesidir.
	c)Antisepsi: Deri ve diğer vücut dokularındaki mikroorganizmaları öldürerek ya da çoğalmalarını engelleyerek enfeksiyonun önlenmesidir.

d)Dekontaminasyon: Personelin araç ve gereçleri temizlemeden önce dokunmasını daha güvenli hale getiren işlemdir.

e)Dezenfeksiyon: Araç gereçleri, zararlı mikroorganizmaların tümünden olmasa da bir  çoğundan arındıran işlemdir. 
  	f)Sterilizasyon: Araç gereçlerin bakteriyel endosporlar  dahil tüm mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir.

Antiseptik solüsyonlar 
  	- Alkoller (%70): Etil yada izopropil alkol.

-Çeşitli konsantrasyonlarda iyodoforlar.

Antiseptik kullanım alanları

-Cerrahi müdahale öncesi yıkama.

-RİA uygulama  öncesi yıkama.

-Yeni doğan ve enfeksiyona yatkınlığı olan kişilere dokunmadan önce el

yıkamak için

Antiseptiklerin depolanması ve dağıtımı

-Antiseptikleri günlük kullanım için küçük, kapaklı ve yeniden kullanılabilir şişelerde hazırlayınız.

-Kontaminasyona neden olduğundan sıvı antiseptiklerin içinde gazlı bez veya pamuk bırakmayın.

-En geç iki haftada bir yeni solüsyon hazırlayın.

-Yeniden kullanılabilir şişeleri su ve sabunla yıkayın ve doldurmadan önce kurulayın

-Hazırladığınız şişelere tarih gösteren etiket yapıştırınız.

-Antiseptikleri serin ve karanlık bir yerde saklayın.

-Antiseptik solüsyonları daima şişeden kullanınız, içine herhangi bir şey batırmayınız.

2- ENFEKSİYONU ÖNLEME İŞLEMLERİ

- DEKONTAMİNASYON

-Dekontaminasyon işlemi öncesi personel kalın plastik eldiven giymelidir.

--Kan ve vücut sıvıları ile kontamine olan aletler plastik kapta 1 saati geçmemek kaydıyla kuru olarak bekletilebilir. 
-Tüm cerrahi araçlar ve kontamine olmuş  tüm malzemeler dekontamine edilmelidir.

- Dekontaminasyon solüsyonunun hazırlanışı : 1 ölçek çamaşır suyu (ev tipi çamaşır suyu % 5 e eşdeğer klor içerir ) ile 9 ölçek su karıştırılır. Böylece %0 5’lik klor solüsyonu hazırlanmış olur.
-% 0,5 lik klor solüsyonuyla yapılan dekontaminasyon işlemi, solüsyonun kimyasal reaksiyona girmemesi için plastik kapta hazırlanmalıdır.

- Elinde kalın plastik eldiveni bulunan personel dekontamine edilecek malzemeleri Dekontaminasyon solüsyonunun hazırlandığı plastik kaba dikkatlice koyar.
-Metal aletlerin paslanmasını ve yıpranmasını önlemek için 10 dakikadan fazla dekontaminasyon solüsyonunda bırakılmaz.

- Dekontaminasyon solüsyonunda 10 dakika bekletilen malzemeler buradan alınarak fırça ile temizlenmelidir..

-Araçlar dekontaminasyondan hemen sonra soğuk suyla durulanır.

- Bir havlu veya temiz bir bez ile kurulanır. 
-Böylece sterilizasyona hazır hale gelmiş olur.

- STERİLİZASYON

-Kan veya deri altı dokuları ile temas edebilecek araçlar dekontaminasyon işleminden sonra mümkünse sterilize edilmelidir.
-Fakıuşağı  Aile Sağlığı Merkezinde Sterilizasyon için Kuru ısı sterilizatörü kullanılmaktadır.

Kuru Isı Sterilizatörü İle Sterlizasyon:

-Dekontamine edilen dikiş aletleri(1 portegü, 1penset, 1 makas) tek kullanımlık olarak yeşil örtüye sarılır.
-Dekontamine edilen pansuman aletleri kapaklı küvete konulur.
-Ria malzemeleri dekontamine edildikten sonra tek kullanımlık olarak metal kapaklı küvetlere konulur.
 - Spançlar ve sargı bezleri tromellere konulur.
- Sterilizasyon için hazırlanan yeşil örtülerin, kapaklı küvetlerin ve tromellerin üzerine bant indikatör yapıştırılır.
-Tromellerin hava kapakları açık bırakılır.
-Tromeller alta, yeşiller ve küvetler üst rafa yerleştirilir.
-Sterilizatörün fişi topraklı prize takılır.
-Açma-Kapama anahtarı ile cihaza güç verilir.
-Cihazın çalışır duruma geldiği gözlenir.
-170 Derecede 1 saat Sterilize edilir. 
-Sterilizasyon sonrası Sterilizatörün cihaz soğumaya bırakılır.(Yaklaşık 2 saat)
-Bant indikatörlerin renk değiştirdiği gözlenerek sterilizasyonun olduğu anlaşılır.

-Tromelin hava kapağı kapatılır.

-Sterile olan malzeme üzerine steril olduğu tarihi gösteren bant yapıştırılır.
-Sarılı steril araçlar kuru ve el değmeden saklanırsa bir hafta kadar kullanılabilir. Naylon torbaya konup saklandığında bir ay süre ile sterlizasyonu sağlanmaktadır.
-Bir hafta içinde kullanılmayan malzemeler tekrar sterilize edilmelidir.
-Kullanılan pansuman malzemeleri ve dikiş setleri ve RİA setleri mümkünse hemen sterile edilmelidir. 
-Eğer hemen sterile edilmeyecekse gerekli dekontaminasyon sağlandıktan ve sterilazasyona hazır hale getirdikten sonra dikiş setleri yeşil örtüye sarılmalı, pansuman aletleri kapaklı küvete ve RİA seti kendi kapaklı küvetinde tutulmalıdır.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE  KULLANILAN ARAÇ-GERECİN

DEZENFEKSİYON, STERİLİZASYON

VE SAKLAMA KOŞULLARI TALİMATI

HAZIRLAYAN

ASM YÖNETİCİSİ

Dr. ÖMER OKURSARI

MALZEMENİN ADI UYGULAMA YÖNTEMİ

1.DERECELER

* Her hasta için ayrı bir derece kullanılmalıdır.

* Ortak kullanılıyorsa önce bol su ile yıkanır.Sonra %2 klorheksidin

solüsyonunda bekletilir.Bol su ile durulanır.Kuru olarak saklanır.

* Çözeltiler günlük hazırlanmalı ve işlem esnasında eldiven kullanılmalıdır.

* % 70 alkol ile ıslatılmış pamuk tamponlarla silmek de yeterlidir.

*Kulaktan ölçer dereceler plastik kapakları her kullanımdan sonra değiştirilir.Bol su ile yıkanır.Sonra %2 klorheksidin solüsyonu ile temizlenir.Bol su ile durulanır.Kuru olarak saklanır.

*Temassız ısı ölçer gün sonunda dezenfektanla  silinir..

2.ASPİRASYON CİHAZI

* Her kullanımdan sonra haznesi boşaltılır. Alet dezenfektanı ile bağlantı

yerleri, cam kısımları dezenfekte edilir, silinir, kuru saklanır. Aspiratör uç

sonrası her hastadan sonra değiştirilir. Disposible ve steril olmalıdır.

3.OKSİJEN MANOMETRESİ

* Sürekli kullanımda haftada iki kez dezenfekte edilmelidir.

* Alet dezenfektanı ile silinmelidir.

* Kullanılmadığı sürece kuru tutulmalıdır.

* Su haznesindeki su bitmese de 24 saatte bir steril distilesu ile değiştirilmeli

* Bir hastadan diğerine geçerken nemlendiricideki steril- distile su

yenilenmelidir.

4.NEMLENDİRİCİLER

NEBULİZATÖRLER

* Disposible olması tercih edilir.

* 8-24 saatte bir temizlenmelidir.

* Temizlendikten sonra otoklavda steril edilmeli, otoklavlanamıyorsa

dezenfekte edilmelidir.

* Hazneye steril distile su konmalıdır.

* Kullanılmadığı zaman kuru saklanmalıdır.

5.AMBU

* Kullanım sonrası hemen dezenfekte edilmelidir.

* Kullanılmadığı sürece ayda bir dezenfekte edilmelidir.Durulanır ve kuru

saklanmalıdır.

* Etilen oksit ile steril edilebilir.

6.LARENGOSKOP * İşlem sonrası hipoklorit veya % 2 gluteraldehit içinde 10 dk. bekletilir, steril

distile su ile durulanır.Kuru olarak saklanır.

7.STETESKOP * Kişiye özel olmalıdır.

* Her kullanımdan sonra %70 alkol ile diyafram,kulaklık kısmı silinmelidir.

8.TANSİYON ALETİ

* Manşeti kirlendikçe yıkanır,diğer kısımları dezenfektanla silinmelidir.

* İzolasyon odalarında kullanılan tansiyon aleti ve steteskop oda dışına

çıkmamalıdır.

9.CERRAHİ KAPLAR VE CERRAHİ(PANSUMAN-RİA) ALETLERİ * İşlem sonrası hipoklorit veya % 2 gluteraldehit içinde 10 dk. bekletilir, steril distile su ile durulanır.Otoklavda steril edilmelidir.

10.PANSUMAN ARABALARI * Günün sonunda deterjanla temizlenip kağıt havlu ile silinmelidir.

* Pansuman aralarında %70 alkol ile silinmelidir.

11.Tedavi Tepsisi Kan veya vücut sıvısı bulaşması durumunda hemen aksi takdirde her gün sonunda

sıcak su ve deterjan ile yıkanır. 15 dakika dezenfektanda bekletilir.sıcak su ve deterjan ile yıkanır. 15 dakika dezenfektanda bekletilir.

12.Glukometre Gözle görülür bir kirlenme olduğunda alkol ile temizlenir.

13.Etüv Haftada 1 kez dezenfekte edilir

14.Defibrilatör Her kullanımdan sonra defibrilatör kaşıkları su ile jelinden arındırılır ve 15 dakika dezenfektanda bekletilir. Daha sonra üzerine temizlenme tarihinin yazılı olduğu “Temizlenmiştir” etiketi asılır.

15.Buzdolabı Servislerde kullanılan buzdolapları 15 günde bir deterjan ile silinir.

16.EKG ucu ve probu Her çekimi sonunda su ile jelinden arındırılır ve 15 dakika dezenfektanda bekletilir.